- 附件

- 搬迁服务要求：

1. 移机内容：MR，含图形工作站、工作站、空调外围水冷机组及相关辅助设备。

2. 设备拆机、机器定位及系统安装、调试，配合新场地防护、屏蔽和机房建设、新场地配电柜安装。

3. 项目前期和后期随时协助医院对新旧场地的规划和售后服务。

4. 提前勘察现场，确定移机路线，根据场地情况提供新机房施工图纸或布局图，并及时为医院提供技术支持。

5. 移机服务内容包括现有机器的拆卸、运输和重新安装、调试设备包装、拆装、搬运及吊装（包括搬运工具、人员）等，由移机供应商组织实施并承担相关费用，医院负责协调。

6. 在移机安装期间，因移机供应商责任造成的部件破损由服务供应商负责免费更换；移机造成的设备性能异常、不能满足医院使用要求，由移机供应商承担赔偿责任。

7. 设备拆机前，双方共同进行设备测试，记录拆机前各主要零部件完好状态，液氦水平等数据，确定设备状态。

8. 设备安装完毕，由移机供应商负责性能调试，设备达到拆机前标准。

9. 具体拆机时间由医院负责协调。

10. 专业工具：移机供应商具备齐全的专业工具，其中至少需包含励磁电源、匀场工具。

11. 由专业的工程师进行移机服务，提供服务的工程师应经过原厂“Magc控制和磁体原理”及“冷头更换安培培训”的高级培训证书。

- 12. 移机完成后，保障不低于30天的正常运行，确保不发生因搬运导致的继发性设备故障。

- 13.接到采购人通知后 20个日历天内完成。搬迁后设备若不能恢复正常使用，我院有权利邀请有技术实力的相关公司服务，其中的相关费用应当由中标公司承担，服务地点为采购人指定地点。

14.以上设备搬迁使用正常一个月后验收合格方可支付搬运相关费用。