附件（一）

技术要求

★1、负责在原机房内拆除并在新机房内安装指定的磁共振系统。其中包括对系统搬迁前的原始状态进行测试与性能评估，搬迁到新场地后，机器性能不低于搬迁前的状态。等待医院新场地准备完毕后，完成移机、安装和调试的工程。水冷机和机房精密空调的移机包含在本合同内。

2、新场地勘察，搬迁前系统检测及评估，并出具书面评估报告。供应商需提供书面评估报告模板。

▲3、拆机，吊装，运输，系统安装，确保设备投入使用后，正常运行。提供详细的磁共振搬迁计划书，项目时间进度安排表。

- 4、供应商需提供西门子超导磁共振装机期间对于磁体做匀场操作的具体流程和规范要求。

- ▲5、供应商需向医院提供本项目详细“MR搬迁计划书”以便医院做好各项前期准备工作；搬迁计划书必须结合本项目实际场地呈现，有具体的现场照片和对应具体方案。

- ▲6、投标人应为本项目配置不低于两名磁体专家（需具有本次移机设备生产厂家出具磁体系统维修培训及除冰资质证书，提供证书复印件）。

- ▲7、重大故障处理能力要求：投标人须具备能解决设备重大故障所需的工具，如励磁电源、匀场架、磁体氦气检漏仪、梯度线圈安装工具、紧急失超开关专用检测工具等，并须具备磁体热循环维修的能力。（提供佐证资料，包括工具配件图片及对应的海关报关单或合格证或发票扫描件，提供做过磁体热循环服务的佐证材料）

- 8、提供搬迁服务，保证服务的及时和服务的质量。确保移机过程中的人员、设备和环境安全。