广元市中医医院关于对一批影像设备维保及搬迁服务

进行招标公告

- 各潜在供应商：

- 我院拟对一批影像设备维保及搬迁服务进行招标采购，请具有合法合格资质的供应商将公司相关资料（公司资质、工程师资质、相关授权书、产品质量承诺书、服务内容、维保及搬迁方案、报价单等）密封后于封面上填写报价单位名称、报价项目名称、联系人及电话并加盖公章于2025年 10 月 21 日下午5点前送至或邮寄至广元市中医医院医学装备科。如未按要求的视为无效文件，逾期不再受理。

一、基本情况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备现存地 | 设备搬迁目 的地 | 数量 | 维保服务范围 | 限价 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 岛津 Uni-Vision | 医学影像科一楼 DR室（二） | 新门诊住院 综合楼2楼 | 1台 | 技术保（1 年）含1次搬迁 | 5 |
| 2 | DSA | 飞利浦 FD20 | 第一住院楼1楼 |  | 1台 | 整机技术保1年 （含4次保养及人 工叫修不限次数） | 4 |
| 3 | CT | 飞利浦 Incisive CT | 第一住院楼1楼 |  | 1台 | 整机技术保1年 （含4次保养及人 工叫修不限次数） | 4 |
| 4 | 牙片机 | Smart3D | 医学影像科一楼 | 新门诊住院 综合楼2楼 | 1台 | 搬迁 | 0.6 |
| 数量合计 |  |  |  |  | 4台 | 费用合计 | 13.6 |

- 二、服务要求

- 商务要求见附件（一）、搬迁服务要求见附件（二）、维保服务要求见附件（三）

- 三、招标控制价

- 本项目招标控制价合计人民币：13.6万（单项控制价见 一、基本情况），高于控制价视为无效投标。

- 四、供应商参加本次招标采购应具备下列条件（资格性条件为必须满足项）

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 本项目不接受联合体参与询价采购。

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 供应商应具备第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证。

- 本项目采用综合评分方式进行比选

- 评分细则见附件（四）

- 六、联系方式

- 地址：四川省广元市利州区建设路133号

- 名称：广元市中医医院医学装备科

- 联系电话：0839-3240902 李老师

- 监督电话：0839-3226676 张老师

- 广元市中医医院

2025年 10 月15日

附件 （一）

商务要求

（一）服务地点：广元市中医医院

（二）服务期限：维保服务期限为1年，搬迁服务期限为采购人提出需求后10天内。

（三）付款方式：

维保项目付款方式：以合同约定的服务时间为准，签订维保合同后，凭有效发票支付合同金额的50%，维保期满后验收合格支付剩余50%。

搬迁项目付款方式：合同签定后，设备搬迁完成正常使用一个月验收合格后，一次性支付合同款。

（四）报价要求：报价文件中，搬迁和维保需分开报价。

附件（二）

搬迁服务要求

1、供应商为设备清单内2台设备提供移机服务，移机内容包含：设备拆卸、包装、设备整机进行整体搬迁至指定地点；在符合设备正常使用要求下进行设备的安装、定位；设备安全检查，设备检验校准，系统调试影像质量检查，确保设备正常工作状态。

2、供应商成交后应自行提前勘察现场，根据场地情况免费提供新机房施工图纸或布局图，制作完整的移机方案。

3、供应商须具备齐全的专业搬迁工具。

4、供应商需对拆机产生的所有部件做好防水、防尘、防撞包装。

5、在移机安装期间，由供应商责任造成的配件破损、丢失，由供应商负责免费更换，所更换配件应为全新原厂配件；移机造成的设备性能异常，不能满足医院使用要求，由供应商承担赔偿责任。

6、装机完成后提供装机调试报告，与医院现有诊疗系统连通，确保装机合格（符合质控要求）；设备移机后需确保性能不低于移机前性能（如图像成像等）。

7、移机前检查确认设备完好状态，并且严格按照移机方案实施。移机完成后，保障不低于30天的正常运行，确保不发生因搬运导致的继发性设备故障。

8、接到采购人通知后 5个日历天内完成搬迁服务。搬迁后设备若不能恢复正常使用，我院有权利邀请有技术实力的相关公司服务，其中的相关费用应当由中标公司承担，服务地点为采购人指定地点。

附件(三)

## 维保服务要求

1、供应商为设备清单内3台设备提供整机技术保服务，提供无限次人工技术维修服务，不包含损坏配件的更换。

2、服务期内，对清单内设备每年提供 4 次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）重建系统检查；（5）滑环通讯检查；（6）软件等。每次维保、检修后，工程师以专业纸质报告的形式为采购方提供服务报告。

3、发生故障报修后响应时间：2小时内电话响应，现场响应时间≤24小时（包括节假日）。

4、开机率>95%（一年按365天计算，即每年停机时间<18天），开机率≤95%，停机时间每超一天，合同期限将相应延长5天。

5、供应商需提供每年365天，24小时不间断服务，有 400 专业人员接听电话并全程协调，接到采购人电话咨询或故障报修后2小时内电话响应。

6、供应商应具备专业的维护工程师及维护工具。

7、供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如有瑕疵的，视为供应商违约。供应商应负担由此而产生的一切损失。

8、供应商应做好维保质量控制工作，因供应商维保不当造成设备使用中致患者或他人人身损害或财产损失的，供应商应承担患者或他人损害的赔偿责任；如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损害或侵害，包括但不限于采购人本身或第三方的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任，采购人若对外承担责任可向供应商追偿。

9、供应商建立设备服务档案，档案内容包括：服务标签、安装信息、维护历史记录、设备状态评估报告，故障维修记录等，相关记录资料按年度交医院设备管理部门存档。

附件（四）

评分细则如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10 | 以供应商有效报价的最低价为评标基准价，报价得分=基准价/报价*10。 |
| 2 | 履约能力 | 10 | 2022年1月1日以来（以签订合同时间为准），每提供一个放射类医疗设备维保业绩5分，最多得10分。提供合同复印件或中标通知书。 |
| 3 | 维保服务方案 | 25 | 供应商根据本项目特点，提供维保服务方案，至少包含但不限于：（1）项目整体方案；（2）项目维保进度、时间安排； （3）项目技术队伍质量保障措施；（4）服务质量保证措施；（5）对项目实施过程中可能存在问题的预备解决方案； 内容齐全，描述详细且针对性强的得25分，有任意一项内容缺失的扣5分，方案内容不适合的，有一项扣2.5分，扣完为止。 |
| 4 | 搬迁服务方案 | 25 | 供应商根据本项目特点，提供维保服务方案，至少包含但不限于：（1）服务内容；（2）服务优势；（3）项目实施具体步骤；（4）项目实施所需物资工具；（5）事故预防与控制措施； 内容齐全，描述详细且针对性强的得25分，有任意一项内容缺失的扣5分，方案内容不适合的，有一项扣2.5分，扣完为止。 |
| 5 | 辐射安全 | 10 | 供应商服务人员具有核技术利用辐射安全与防护考核“辐射安全与防护”的工程师培训证书。提供1个证书得2分，最多得8分（提供服务人员有效期内的考核证书与2025年任意1个月在供应商缴纳社保的证明）。 供应商具有有效期内的“辐射安全许可证”的，得2分。提供有效期内的证书复印件。 |
| 6 | 维修工具 | 10 | 供应商具备维修所具备的常用工具（万用表、扭矩扳手、示波器、水平仪、数字电桥），每提供一种维修工具的校准证书，得2分，本项最多得10分。（提供正规机构出具的有效期内的校准证书）。 |
| 7 | 企业实力 | 10 | 供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（放射类三级及以上）的，得5分。 供应商具有有效期内的ISO9001认证的，得1分； 供应商具有有效期内的ISO13485认证的，得1分； 供应商具有有效期内的ISO45001认证的，得1分； 供应商具有有效期内的ISO27001认证的，得1分； 供应商具有有效期内的GB/T 27922商品售后服务评价体系认证的，得1分。 |