## Sheet1
市场调研主要用途功能及配置需求表
序号 | 项目名称 | 主要用途功能需求 | 配置需求 | 服务与质保要求
1 | 螺旋CT（X线计算机断层扫描仪） | 1.全身各部位 CT 检查，支持极速扫描、无需心率控制心脏成像、一站式卒中和胸痛三联急诊检查、能谱成像、全身脏器超大范围灌注成像、低剂量成像； 2.探测器物理排数：单源≥256排、双源≥96×2排、立体双层≥128×2排； 3.具备人工智能自动定位功能。 | 1.专用双筒高压注射器1套； 2.主控台 UPS 备用电源系统1套； 3.铅防护用品 5 套（成人3套、儿童2套），每套含铅衣、铅帽、铅围脖、防护眼镜、性腺防护围裙、铅帘、防护柜/架； 4.高清监视系统1套； 5.人工智能模块（头颈 CTA、冠脉 CTA各1套）； 6.原厂专用后处理工作站（含工作台、工作椅）1套； 7.具备 QCT 骨密度分析系统。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统及后处理软件免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
2 | 数字医用诊断X射线透视摄影系统 | 1.支持脉冲透视以及连续透视两种方式； 2.具备点片摄影、直接摄影、连续摄影功能； 3.具备立卧位一键自动切换、防误碰按键； 4.支持图像拼接、数字减影功能； | 1.探测器材料为非晶体硅，有效视野≥17"×17"； 2.原厂专用后处理工作站（含工作台、工作椅）1套。 4、铅防护用品2套（成人1套、儿童1套），每套含铅衣、铅帽、铅围脖、防护眼镜、性腺防护围裙、铅帘、防护柜/架。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统及后处理软件免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
3 | 数字化移动式X线摄影系统（移动式X射线摄影机） | 1. 具备激光测距功能； 2. 支持无线 + 有线双模式数据传输； 3. 曝光控制：无线曝光、延时曝光、有线曝光、可视化曝光四功能； 4. 锂电池供电（曝光与运动电池独立），单次充满支持≥300次曝光，待机≥8 小时。 | 1. 探测器材料为碘化铯非晶硅； 2. 伸缩立柱臂机架； 3. 配套便携存储及打印模块。 4、配置工作站一套，铅防护用品2套（成人1套、儿童 1 套），每套含铅衣、铅帽、铅围脖、防护眼镜、性腺防护围裙、铅帘、防护柜 / 架； 5、设备专用可移动铅屏风2套。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统及后处理软件免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
4 | 超导型磁共振成像系统（磁共振成像系统） | 1.磁体孔径≥70cm，磁场强度≥1.5T； 2.射频通道数（单视野不移床最大接收通道数）≥24ch； 3.具备压缩感知； 4.具备AI深度学习功能； 5.具备不打药全脑灌注成像； 6.具备磁敏感加权（含相位图）； 7.具备单体素波谱/多体素波谱； 8.具备弥散张量成像DTI； 9.具备脂肪定量成像； 10.具备专用去金属伪影技术。 | 1.原厂专用架构后处理工作站（含工作台及工作椅）1套； 2.双立柱金属探测系统 1套； 3.磁共振机房专用无磁消毒设备：1台； 4.线圈柜(可装全部线圈)； 5.线圈： 5.1、正交发射/接收体线圈； 5.2、头颈联合线圈； 5.3、体部专用线圈； 5.4、脊柱相控阵线圈； 5.5、大柔性多功能线圈； 5.6、小柔性多功能线圈； 5.7、膝关节专用线圈； 5.8、肩关节专用线圈； 5.9、足踝关节专用线圈 5.10、手腕关节专用线圈； 5.11、检查床上线圈接口数：≥6个，可同时接驳使用； 5.12、所有线圈为磁共振整机品牌自主生产； 6.磁共振专用水冷机 1台； 7.磁共振专用精密空调1台； 8.无磁轮椅1辆。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单并加盖厂家鲜章； 3.操作系统及后处理软件免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
5 | 四维彩超（超声诊断仪） | 1.主要用于胎儿畸形筛查（含胎儿心脏、3D/4D 成像）； 2.支持妇产科常规检查：经腹、经阴道超声、卵泡监测、盆底超声、子宫输卵管超声造影、子宫附件相关三维容积成像、弹性成像； 3.兼顾腹部浅表、心血管、肌骨神经、小儿超声等检查及妇产相关科研功能。 | 1.探头：配置腹部超声探头1把、成人心脏探头1把、高频线阵探头1把、经腹容积探头1把、经阴道腔内容积探头1把； 2.相关配套设施：耦合剂加热装置1套、普通超声检查床1张、超声医师椅1把、超声工作站1套。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
6 | 彩色超声诊断仪系统（超声诊断系统） | 1.主要用于术中超声：包括普外科腹腔镜术中超声、泌尿外科经直肠超声引导前列腺穿刺及肛肠科相关检查、脏器声学造影检查； 2.用于基础的超声检查：包括腹部浅表、心血管超声、小儿超声；急重症超声、术中超声的科研需求。 | 1.探头：配置腹腔镜术中超声探头1把、经直肠双平面超声探头1把、腹部探头1把、成人心脏探头1把、高频线阵探头1把； 2.相关配套设施：耦合剂加热装置1套、普通超声检查床1张、超声医师椅1把、婴儿髋关节超声检查辅助台架1套、超声工作站1套。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
7 | 彩色超声诊断仪 | 1.主要用于肌骨神经超声、介入超声检查与治疗、超高频皮肤超声检查； 2.兼顾腹部浅表、心血管超声检查及肌骨超声科研需求。 | 1.探头：配置腹部超声探头1把、成人心脏探头1把、高频线阵探头1把、超高频探头1把、微凸探头1把； 2.相关配套设施：耦合剂加热装置1套、普通超声检查床1张、超声医师椅1把、电动超声截石位检查床1张、超声工作站1套。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
8 | 关节镜系统项目 | 1.满足日常关节镜下肩、肘、腕、髋、膝、踝关节手术。 | 1.关节镜4K成像主机1套 2.关节镜4K摄像头3套、高清HD摄像头3套。 3.关节镜4K监视器2台 4.关节镜高清HD镜头10副（配镜鞘） 4.1、可高温高压消毒 4.2、4mm 30°关节镜，长度≥170mm 4.3、前端采用蓝宝石镜面 4.4、关节镜视场角≤105°，避免图像失真。 5.冷光源系统1套，光源线8根。 6.动力系统主机1套 7.动力刨削手柄5套 8.射频等离子系统1套。 9.蜘蛛臂体位牵引架。 10.配套台车。 | 1.使用年限≥10年； 2.原厂全保(含第三方产品)≥5年，质保期内提供维护保养 + 维护培训≥4 次/年；提供出保后每年原厂全保(含第三方产品）的报价单； 3.操作系统免费终身维护升级； 4.提供主机及附属设备分项报价单。
注：包括但不限于上述主要用途功能及配置需求。